泉州医学高等专科学校医学科研中心
 高压灭菌器采购 项目采购方案征集公告

泉州医学高等专科学校医学科研中心拟采购 高压灭菌器 ，现向社会公开征集采购方案，欢迎各潜在供应商参与提供采购项目方案。

一、采购清单

	序号
	采购标的
	功能要求
	数量

	1
	高压灭菌器
	1.灭菌温度范围：灭菌温度可调，设定范围至少涵盖 115℃～135℃；

2.保温功能：具备灭菌完成后的保温功能；

3.智能控制系统：采用微电脑智能控制；

4.用户可根据灭菌样品需求，对当前运行程序的灭菌温度、灭菌时间等参数进行自定义设定；
5.排汽方式：智能排汽，防止液体爆沸或烫伤；

6.冷却装置：配备冷却风扇，灭菌程序结束后，设备可自动启动冷却装置实现快速降温；

7.多重安全保护装置，至少包含：压力安全阀（超压自动泄压）、超温自动保护功能、缺水/干烧保护、门锁安全联锁装置（腔内有压力时无法开启上盖）、过压检测、漏电及过流短路保护；

8.压力容器参数：设备设计压力不低于0.25MPa，符合国家压力容器安全技术规范，并提供相应制造许可资质证明；

9.内胆材质：灭菌室内部采用耐腐蚀不锈钢材质；

10.容积：不小于70L；
11.开（关）盖方式：一键式上掀盖；

12.设计使用年限不少于10年；

13.配置清单：高压灭菌器1台，不锈钢网篮2个，安全阀2个，压力表2个，排水管等附件1套；

14.售后服务：代办特种设备使用登记证以及2年内的压力表、安全阀检定。
	1台


本项目预算 3.0 万元。
二、采购方案内容

采购方案内容应至少包括（填写要求详见附件）：

1.产品品牌型号、性能、技术指标、价格、售后服务等；

2.同类采购项目历史成交信息,包括但不限于供货清单（明细）、价格、购买人、项目完成时间；

3.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

4.其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料。

三、提交方式、时间

1.提交方式

（1）邮寄地址：福建省泉州市洛江区安吉路2号泉州医学高等专科学校 科技中心曾老师 ，邮政编码：362010；

（2）以PDF格式发送至电子邮箱 ygzkyc@126.com 。

2. 截止时间：2026年7月22日。

四、联系人及联系方式

联系人： 曾 老师   

联系电话：0595- 22136671 / 13489298829
                               泉州医学高等专科学校

                                2026年7月16日

附件

 泉州医学高等专科学校医学科研中心高压灭菌器采购 项目
采购方案

供应商（公章）：

	序号
	采购

标的
	品牌型号
	性能
	主要技术指标
	价格（元）
	售后服务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	

	同类采购项目历史成交信息（已中标类似项目中标情况及金额）

	可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

	其他相关情况及供应商认为需要提供的其他补充资料

	供应商联系人及联系方式


